**Zał. Nr 1**

**do zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

na

**„*Remont urządzenia medycznego LOKOMAT – LS 0273” w Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze***

1. Nazwa urządzenia: LOKOMAT - ZAUTOMATYZOWANA ORTEZA Z SYSTEMEM DO REEDUKACJI CHODU nr seryjny: LS 0273
2. Rok produkcji: 2010 r.
3. Opis stanu technicznego:

Urządzenie LOKOMAT – LS 0273 po załączeniu i wykonywaniu automatycznej operacji autokalibracji nastaw pracy wykazuje awarię uniemożliwiającą przeprowadzenie zabiegu terapeutycznego.

W wyniku przeprowadzenia prac wstępnych (serwisowych) w miesiącu lipcu 2019 r. przez autoryzowany serwis producenta, zostały stwierdzone następujące usterki:

- napędy urządzenia (brak smarowania),

- orteza mała (dziecięca) – błąd czujnika siły, napęd wykazuje luz (ok. 1mm)    z przeznaczeniem do wymiany,

- orteza duża (dorosłych) – problem komunikacji między sterownikiem a komputerem (brak możliwości uruchomienia – do naprawy)

1. Lokalizacja urządzenia:

- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43, budynek Szpitala – parter (Dział Rehabilitacji).